HZGP-100

油料光谱仪

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

武汉赫兹电力设备有限公司

WUHAN HERTZ POWER EQUIPMENT CO.,LTD

技术参数

产品名称：油料光谱仪

产品型号：HZGP-100

一、特点及主要功能

1）检测方法和精度满足ASTM D6595、ASTM D6728、NB/SH/T0865-2013、HB20094.1-2012检测标准。

2）专利数字式电弧光源，固态源激发，保证恒流源频率输出，无需周期性清理或清理激发源误差。

3）采用高分辨率固态CCD传感器光学系统，单个像素3648位，像素尺寸8*200μm, 更高像素，可探测更多有效的光谱强度。

4）基于Windows系统的光谱分析应用软件，可运行于Windows7、Windows10等系统，集成仪器控制、数据管理、定性定量分析功能。

5）单台式仪器，计算机系统和电机磨削器内置于仪器，仪器整机体积小，便于运输。

6）热机时间短，可靠性高，适用于舰艇环境。

7）不用氩气和氧气以及其他化学溶剂，油样无需预处理，直接置于样品杯中即可测试。

8）内置扫码枪、蓝牙通讯模块及485通信接口，无需额外配置。

9）内置电极磨削器，操作方便。

- 二、技术指标

| 项目 | 数据 |
| --- | --- |
| 电源 | AC220V±10%,50-60Hz |
| 环境温度 | 0℃~55℃ |
| 测试时间 | 30秒 |
| 光学结构 | Paschen-Runge结构，罗兰圆装置 |
| 光学焦距 | 500mm |
| 谱线范围 | (190～810)nm |
| 探测器 | CCD |
| 检出限 | 小于1ppm |
| 尺寸大小： | 770 mm * 360 mm * 540 mm ( 长*宽*高 ) |
| 仪器重量 | 约78kg |
| 检测元素 | 常规24种元素，品多可扩展32种 |
| 测量范围 | 0～6000ppm |

- 三、产品图片

- 1.产品轻便、体积小、重量轻；

- 2.产品操作简单，提高现场操作效率；

3.产品质量可靠，精度高，现场使用起来稳定，售后问题少；

4.报价后发技术参数和图片确认，方便满足客户现场使用要求；

5.提供纸质版和电子版说明书方便现场使用；

6.提供第三方检测报告，合格证保修卡，出厂检测报告，质量可靠，方便

在现场甲方单位和监理方随时检查；

7.提供产品操作视频，方便入职新员工操作使用。

1.报价单、合同中提供售后服务承诺书；

2.设备外箱标有技术支持手机号、售后24小时技术支持，售后服务响应速

度快；

3.提供上门服务现场技术指导，解决新人不会操作使用的问题，0基础教学；

4.可以帮客户安排到指定第三方单位校准送检出报告；

5.签订合同后第一时间建立微信VIP客户服务群，及时提供发货物流情况，

多人提供现场技术支持服务，定期分享最新的行业资讯、技术知识、相

关试验规程等；

6.提供现场试验报告模版；

7.提供预防性试验和交接性试验等最新试验规程；

8.提供产品技术培训PPT；

9.提供电气现场作业指导书；

10.在客户着急使用情况下提供备用设备；

11.协助客户安排人员特种作业考证，如高低压电工证，高处作业证，焊

工证，电气试验证，继电保护证，电力电缆证等。

售后服务和质量承诺书

为了更好的服务用户，做好及时的使用指导和售后服务，武汉赫兹电力设备有限公司以“技术领先、质量可靠、轻便易用”为产品宗旨和“快速响应、达到满意、超过期望”为服务宗旨，保证用户在购买、使用、维护产品的每一个过程中都有非常完美的客户体验。

- 一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均符合国家标准及行业标准。

- 2、我公司所提供的产品在质保期内如果存在质量问题，我公司保证全力解决，达到用户满意。

- 二、产品的质保：

- 自整机收到货后提供壹年免费维修，终身维护服务。在仪器的使用年限内，本公司将长期提供仪器的维护、使用培训、软件升级、配件供应等相关服务。

- 三、售后服务能力：

- 在设备的设计使用寿命期内，我公司承诺保证设备的正常使用。壹年内出现故障免费保修，超过壹年或因用户使用不当造成损坏，仍免费提供技术服务，如需更换零部件，仅收取材料成本费。

- 仪器在质保期内如出现故障，请及时与本公司联系，我们将根据情况采取下列措施之一为您服务：□返厂维修 □上门维修 □更换新仪器 □提供应急备品

- 四、服务管理制度及体系：

1、售前服务： 免费向用户提供技术资料，安排客户对我公司进行考察。

2、售中服务： 为防止用户选型不当而造成不必要的损失，我公司为用户提供专业的技术选型和指导。在发货前公司会拍摄专业的产品操作视频进行指导，确保正确使用该产品，同时也可以通过电话、视频进行技术交流，让用户用得安心。

3、售后服务： 我公司在2小时内响应维护服务，24小时技术支持，可以通过电话、视频进行指导，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的售后服务电话：027-83267669，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的办法。如有需要到现场指导的，公司会根据客户实际情况（本省之内）24小时内到达现场处理，外地（外省）48小时到达现场处理，安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。除此之外，我公司将定期回访客户的使用情况，提供专业的技术支持，做好回访记录。

- 4、售后服务申明：本公司所提供的技术支持服务均为免费服务。